KETCR-4100型手持式双钳数字相位伏安表

1、概述

KETCR-4100型手持式双钳数字相位伏安表是我公司最新研制生产的有多种测量功能的仪表。该仪表具有高精度、低功耗、性能稳定，用一节9V叠层电池供电。在被测电路不开路的情况下直接测量交流电压和交流电流，测量两电压间、两电流间和电压电流间的相位，此外，还可间接测得电路的功率因数和功率，可以判别三相相序，变压器接线组别、感性、容性电路、该表体积小、重量轻、屏幕字高25mm.可在小电流产10mA下检测相位。是电力局、工交、石油化工、冶金等部门正确掌握电力使用情况，进行二次回路检查的理想仪表。

2、技术指标

2.1

2.1.1相位：0—360°

2.1.2交流电压：0—20V/200V/500V

2.1.3交流电流：0—200mA/2A/10A

2.2   基准工作条件和工作条件

| 影 响 量 | 基准工作条件 | 工作条件 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | 23°C±1°C | 0°C－40°C |  |
| 环境湿度 | 40%--60% | ＜85% |  |
| 信号波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.05 |
| 信号频率 | 50HZ±1HZ | 45HZ－55HZ |  |
| 仪表工作电压 | 9V±0.1V | 9V±1V |  |

2.3  基准工作条件下基本误差及性能指标

| 类 别 | 量 程 | 分辩率 | 基本误差 | 输入阻抗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 压 | 20V | 0.01V | ±（1.2%＋2） | 2MΩ |
|  | 200V | 0.1V |  |  |
|  | 500V | 1V |  |  |
| 电 流 | 200mA | 0.1mA | ±（1.0%＋2） |  |
|  | 2A | 1mA |  |  |
|  | 10A | 10mA |  |  |
| 相 位 | 0－360° | 1° | ±3° |  |

注意：测U1--U2相位时电压输入回路阻抗为40KΩ，测量电流时和I1--U2,U1--I2相位时本仪器规定用I号卡钳。

2.4  响应时间：小于5S

2.5  可靠性：仪表平均无故障工作时间≥500h

3、仪表使用方法

3.1  使用方法

3.1.1相位的测量

将旋转开关旋至U1U2，两路电压信号从两路电压输插孔输入时，显示器显示值得即为两路电压之间的相位。将旋转开关旋至I1I2，两路电流信号从两路电流输入插孔输入时，显示器显示值即为两路电流之间的相位。将旋转开关旋至U1I2，电压信号从U1插孔输入，电流信号从I2插孔输入时，显示器显示值得即为电压和电流之间的相位。将旋转开关旋至I1U2，电流信从I1插孔输入，电压信号从u2插孔输入时，显示器显示值即为电流和电压表之间 的相位。
    注意：U1红色电压插孔和U2黄色电压插孔与卡钳红色*号为同名端，不论在哪种情况下，所测得的相位为1路信号超前2路信号的相位。

3.1.2  交流电流的测量

将旋转开关旋至I1的适当量限，让被测电路中的电流，从1号卡钳*号一侧穿过，将一号钳引出线插头插入I1插孔，显示屏读数为被测电路中的电流。或者旋转开关至I2的适当量限，让被测电路的导线穿过2号卡钳*号一侧钳孔，将2号钳引出线插头插入I2孔，显示屏读数亦为被测电路中的电流。

3.1.3  交流电压的测量

将旋转开关旋至U1的适当量限，将被测电压输入U1的插孔，显示屏显示的值为被测电路的电压，或者将旋转开关旋至U2的适当量限,将被测电压输入U2的插孔,显示屏显示的值亦为被测电路的电压。

3.1.4  感性、容性电路的判别将旋转开关旋至U1I2,将电路电压输入U1插孔,电路电流输入输入I2插孔，若测得的相位小于90°则电路为感性,大于270°则为容性。

3.1.5  三相电压相序的测量

(1)三相三线制相序判别

旋转开关置U1U2位置,将A相接U1红色插孔,B相同时接入与U1对应的黑色插孔及U2白色插孔,C相接入与U2对应的黄色插孔.这时若测得的相应值为300°则为正相序;若测得相位值为60°则为负相序.

(2)三相四线制相序的判别

旋转开关置U1U2位置。将A相接U1红色插孔，B相接U2黄色插孔，  零线同时接入两输入回路的黑，白插孔。若相位显示为120°左右，则为正相序。若相位显示为240°左右，则为负相序

3.1.6  仪表外形尺寸：（宽86x86x33mm）

3.1.7  重量：（带电池和附件）仪表280克，表钳2x220克

4、  注意事项

4.1  电池更换：

仪表液晶屏上出现欠电指标符号应及时更换电池。

4.2  卡钳的专用性

每台仪表两把卡钳公对本台仪表，不可将一台仪表的卡钳调换到另一台仪表使用，卡钳严防摔碰。

4.3  卡钳的保养

卡钳在出厂前，钳口平面和转动部位都涂有精密仪表脂以保证不锈蚀，在使用时须擦尽钳平面的仪表脂，使用完毕存放时，应在钳口平面涂上仪表脂以保证卡钳的精度。

4.4  测量前，应先予预热3--5分钟以保证测量精度，测量后，应关闭电源，以延长电池寿命。

4.5  本仪表供二次回路和低压回路检测，不能用于测量高压线路中的电流，以预防通过卡钳触电。

4.6  仪表如长期不用应贮存在温度0°C---40°C,相对湿度不大85%，且环境空气中不含有酸碱不腐蚀性气体的室内。

5、 免费修理好更换期

5.1  仪表自制造发货日期起1年内当用户完全遵守使用说明书所规定的使用方法及贮存运输条件，仪表不能正常工作或达不说明书所规定的技术指标，本公司免费给予更换或修理。

5.2  仪表过期修理，只收取材料费,终身维护。

6、附件

a、卡钳两把带固定引线

b、使用说明书一份

c、合格证一份

d、仪表线一付

e、便携铝合金工具箱。

扬州凯尔电气有限公司

电话：0514-88557066