KEHLY-B型

智能回路电阻测试仪

使

用

说

明

书

扬州凯尔电气有限公司

KEHLY-B型智能回路电阻测试仪使用说明书

按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求，各种开关设备导电回路电阻的测量，其测试电流不得小于100A。对此我公司按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品，该产品适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值，高低压电缆线路的直流电阻值等。
    KEHLY-B型智能回路电阻测试仪采用100A恒流输出。最高输出电压达10V（常规仪器的2-3倍）可采用载面细的测试线，大大减轻了现场测试人员的劳动强度。测试过程全部由单片控制自动实施，精度高、重复性好、单按键操作、简单易行、测试数据液晶显示、适用于不同的工作环境。

一、技术指标

1．测量范围：0~1999μΩ   分辨率：1μΩ

2．测量电流：100A/200A/DC

3．测量精度：0.5级

4．显示方式：液晶显示打印结果。

5．工作温度：-10℃～50℃

6．工作电流：AC220V±10%

7．体    积：490×320×240（mm）

8．重    量：6kg

二、工作原理

本机内置100A或200A开关电源，使之达到恒流100A或200A两套回路实时跟踪测试，保证测试结果正确。

三、外形结构

U+

U-

I+

I-

显示

打印机

I+

I-

U+

U-

四、操作程序

- 按四端子接法接线；

- 打开电源；

- 按测量即可显示数据（如电流显示A值小于100A后，可通过面板电流微调进行校正）；

- 测量结束后，需打印请长按测量/打印键；

- 测试钳请爱护。

五、仪器配套

- 主机一台；

- 附件箱一只；（其中有测试线1套；打印纸2卷；保险丝3A 4只；打印机说明书1份；电源线1根；产品说明书1份；产品合格证保修卡1份。）

扬州凯尔电气有限公司

电话：0514—88557066