KEXST型系列绝缘靴手套试验机

使

用

说

明

书

扬州凯尔电气有限公司

KEXST型系列遥控绝缘靴手套试验机

使 用 说 明

一、概述：

KEXST型系列绝缘靴手套试验机是我公司根据国家电力公司发布的《电力安全工器具预防性试验规程》要求，并遵从广大用户反馈意见，不断改进而设计生产的绝缘靴（手套）批量试验的专用设备。该产品有效的解决了过去的不规范试验，提高了工作效率，保障了工作安全，是绝缘靴（手套）耐压试验最理想的装置。在测试数据打印的基础上还增加了遥控功能，这大大提高了测试过程中的安全性能。

二．技术参数

1．电源电压  220V  50HZ

2．额定功率  3KVA

3．额定输出电压  30KV

4．数字显示，并设有零位，过流，计时，报警功能。

三、使用方法：

⒈拆开包装后，将试验装置固定好，并将接地线接好。

⒉试验前，将被试品内装入钢珠，再通过锁紧螺钉调节电极杆，使电极插入绝缘靴（手套）内调整螺杆，接触钢珠面即可。

⒊遥控器键“1”为停止键，“2”为启动键，“3”为升压键，“4”为降压键，“5”为计时键，“6”为备用键。

⒋接通电源，按下空气开关,电源指示灯亮,按下“2”键，工作指示灯亮，如果不亮说明调压器未归零，请按“4”键降压，然后按下“2”键，再按“3”键升压,当升到所需电压时，按下“5”键，开始计时,时间到蜂鸣器响，按下“4”键，调压器回零，按“1”键结束试验。

5.左起第一块表是高压表(KV),后面6块表是智能电流表(mA).,6块表(mA)上面相应的指示灯是过流指示灯一一对应。

四、维护保养：

1．该装置使用完毕后，应将水槽内的水放净。

2．若长时间不使用应该保持水槽内外干燥，电极杆、绝缘杆无水分。

3．使用前应测量绝缘杆的绝缘电阻，必要时用高压测试其耐压值不得低于20KV。

四、试验机成套性：

1．使用说明书				   1份

2．合格证					   1份

3、耐压仪                  1台

4．电源线                  1根

5．遥控器                  1只

6．打印控制箱              1台

7.绝缘靴（手套）容器       各6只

8.钢珠                     25公斤

五、另附国家电力公司发布的《电力安全工器具预防性试验规程》，关于绝缘靴（手套）的试验项目、周期和要求：（国电发2002.777号）

表1  绝缘靴的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 要 求 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频耐压试验 | 半年 | 工频耐压 KV | 持续时间 min | 泄漏电流 mA |  |
|  |  |  | 15 | 1 | ≤10 |  |

表2  绝缘手套的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 要 求 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频耐压试验 | 半年 | 电压 等级 | 工频耐压 KV | 持续时间min | 泄漏电流 mA |  |
|  |  |  | 高压 | 8 | 1 | ≤9 |  |
|  |  |  | 低压 | 2.5 | 1 | ≤2.5 |  |

扬州凯尔电气有限公司

电话：0514-88557066