KE2540B型变压器直流电阻测试仪 使 用 说 明 书 扬州凯尔电气有限公司

一、概述 KE2540B型变压器直流电阻测试仪，以高速微控制器为核心，采用高速A/D转换器及程控电流源技术，达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能，具有精度高，数据稳定，重复性好、抗干扰能力强，保护功能完善，充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带，是变压器直流电阻现场测试的最新一代产品。 二、主要功能及特点 1、采用16位A/D转换器，测量数据稳定，重复性好。 2、自动程控电流源可自动探测最佳测量电流，或手动切换所需电流量进行测试。 3、可自动打印测试结果。 4、全部汉字液晶显示，清晰度高，操作简便。 三、主要技术指标 1、电阻测量范围1mΩ～2000Ω，分辨度1μΩ； 2、电阻、电压、电流测量准确度：0.2%±2； 3、电流源输出范围：0.1A～10A；（测试电流自动转换） 4、电流源最大输出功率100W； 5、工作电流：AC，220V±10%； 6、工作环境：环境温度：－10～40℃；湿 度：≤85%(无凝露)；海拔不大于1500m，在无有害粉尘、气体的环境下使用。 7、体积：340×220×130 mm； 8、重量：6kg。 四、操作方法： 本机设有"复位"、"打印 "、"移动"、"放电"、"确定"五个按键。 1、电阻测量： 仪器开机显示，欢迎使用自动测试技术，稍后或按复位键后，进入初始状态(1)。按"移动"键可使"↑"光标指针箭头来回移动选 择所需功能，使"↑"键指向"Ω"，按"确定" 键进入自动测量电阻状态(2)，显示电阻值(3)。按一次“打印“键则打印测量结果。 ★测试完成后,请按住“放电”键2～３秒仪器便自动进行放电。须当仪器显示转为初始状态 请选择 Ω V A ↑ ← → ↑ 方可进行下组试验。 注：放电过程中切勿移动仪器测试夹。 五、接线方法 电流回路请用测试线中的粗线进行联接，电压回路请用测试线中的细线进行联接。（本仪器配采用4×8m的测试线一套） 1、单个电阻的测量接线如下图所示，RX为被测电阻。 2、当测量电阻大于“2Ω“时，可选择定电流进行测试，按"移动"键将指示箭头"↑"右移，选择"A"，按确认键后，按"打印"键增加，按"移动" 键减少。可用此公式I=10/Ω 粗估电流，选择合适电流后，以提高测量精度，按确认键显示回路电流，再按确认键后进行测试。显示电阻值后，可进行打印，和放电操作。 黑粗 红细 六、注意事项 1、使用仪器时，请勿堵实排风扇窗口，以利于散热。 2、测量过程中若出现异常情况，请检查接线是否正确，按复位键或关机。若无法恢复正常请和本厂联系，不得自行拆卸。 七、售后服务 本产品自出售之日起一年内，若出现质量问题予免费保修，终身维护。

打印机安装方法：

- A型面板：请用手捏住打印机机架两侧的弹性卡条，将整个打印机推进仪器或设备

面板的安装孔内，并检查打印机是否安装牢固。

- D型与F型前换纸面板式：安装极为简单方便，请把整个打印机插入仪器或设备面

板的安装孔内，把塑料卡条从设备面板后面夹紧打印机并拧紧螺丝。

装纸一般过程如下：

  - 取下打印机的前盖板

  - A型面板式微打必须从仪器面板上取下。注意在操作之前必须关断微打电源。D型、F型前换纸面板式及T型台式可跳过这步。

  - 取下纸卷轴，按上新纸卷，将纸轴放回打印机的导槽内，并确认纸卷轴已安装牢固，不会掉出。

  - 将纸端剪成三角形或剪齐。

  - 接通打印机电源，打印机走纸一点行后，按SEL键、使SEL指示灯灭，再按LF键使机头转动，用手将纸头送入机头下面的入纸口处，纸便会徐徐进入机头，直到纸从机头正前方露出为止，再按下	LF或SEL键、机头停止转动→盖上打印机盖板，将纸从前盖板的出纸口中穿出。

更换色带盒

须更更换色带只限针式打印机，热敏打印机只需专用热敏纸无换（耗材）色带。注：热敏纸有正反两面，只有正面才能打印内容。

更换色带盒的过程如下：

- 打开打印机前盖板。

- 先抬起色带盒右端，再抬起左端（带旋钮的一端）色带盒即被取下。

- 将新色带盒左端轻轻放在机头齿轮轴上，按箭头方向转动色带盒上的旋钮，直到色带盒的式端落到底后再放下色带盒的右端.

- 装上打印机盖板，先将前盖板上部挂在机架上、注意对准指示灯和按键,再稍用力向机架方向按前盖板下部,将前盖板扣在机架上。

扬州凯尔电气有限公司
                                                     电话：0514-88557066