4.1  电池检查及更换

仪表在接通电源工作时，显示屏若显示“ ”欠压符号，表示电池电量不足，应更换新电池。

4.2  测试

将仪表E端接试品的接地端（或一端），L端接试品的线路端（或另一端）。将选择开关置所需的额定电压位，显示屏首位显示“1”，表示工作电源接通。按一下高压开关按钮，高压指示灯点亮，显示屏上显示的数值就是被测试品的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时，显示屏首位显示“1”，后三位熄灭。

注：测量时，由于试品有吸收、极化过程，绝缘值读数逐渐向大数值漂移或有一些上下跳动，系正常现象。

4.3  G端（保护环）的使用

测量高绝缘电阻值时，应在试品两测量端之间的表面上套一导体保护环，并将该导体保护环用一测试线连接到仪表的G端，以消除试品表面泄漏电流引起的测量误差，保障测试准确。

-4-

4.4  关机

读数完毕，先按高压开关关断高压，高压指示灯熄灭；再将旋钮拧至OFF关闭电源。对电容性试品还应将试品上的剩余电荷放完，再拆下测试线，以免电击伤人。

-4-

尊敬的用户：谢谢您使用KE5系列绝缘电阻测试仪。为了您的安全和保障仪表正常使用，请先仔细读完本说明书再进行操作。

本仪器安全性能符合国际标准 IEC61010-1：2001。

本仪器执行标准 Q/WHZY 003-2002。

1  性能特点

●适于在各种电气设备的维修试验及检定中作绝缘测试。

●31/2LCD大屏幕数字显示，分辨率高,读数方便。

●有四种额定绝缘测试电压，负载能力强。

●操作便捷，携带方便，准确、可靠、稳定。

●低耗电、12V/1.8AH锂电池供电，使用时间长。（或采用交流AC220V供电。）

●电池电压不足，有欠压标志符“  ”显示。

●具有防震、防尘、防潮结构，适应恶劣工作环境。

●保护功能完善，能承受短路和被测电器残余电压冲击。

-1-

2  技术指标

| 2.1 主要指标 型 号 | KE5000 |
| --- | --- |
| 额定电压（V） | 500V；1000V； 2500V；5000V |
| 工作电压（V） | 额定电压±10% 负载≥20MΩ |
| 测量范围 及误差 | (1~1999)MΩ ±(5%RDG+2d) (2.00~199.9)GΩ ±(10%RDG+2d) |
| 输出短路电流 | ≥3mA |

2.2  其它指标

●  绝缘电阻:  ≥50MΩ (1000V)

●  耐压:  AC  3kV  50Hz  1min

●  工作温度和湿度:  －10℃ ～ +50℃    ＜85%RH

●  电源: 直流DC12V锂电池

●  耗电:  ≤150mA；

●  外形尺寸:  260mm(L)×180mm(W)×100mm(D)

●  重量:  ≈1kg

3  仪表外形

-3-

4  使用方法

-3-

| ●确认被测试品安全接地，试品不带电。 1． E端（接地） | 2.G端（保护环） | 3．L端（线路） |
| --- | --- | --- |
| 4．欠压指示 | 5．液晶显示屏 | 6．电源接口 |
| 7．高压指示灯 | 8．选择开关 |  |

●确认仪表E端（接地端）已接地。

●按了高压开关按钮后，仪表E、L端就有高电压输出，请注意安全！

●测试完毕，请及时关闭高压和工作电源。

-2-

-3-

扬州凯尔电气有限公司

地址：江苏*扬州*宝应*柳堡工业集中区55号

电话：0514-88557066

网站：http://www.yzkedq.com

5  服务承诺

●本仪器保修一年，凡在保修期内用户遵循运输、贮存和使用规程，有质量问题本公司负责保修。

●若仪器使用超过保修期、公司负责长期维修，并跟踪售后服务。

●若仪器出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪器，以免增加修理费用和造成仪器无法修复。

●本说明书的所述指标，仅适于本型号仪器，若有改型恕不另行通告！

6  仪器成套

1、测量线一套（两根，红、黑各一根）

2、电源适配器一个

3、说明书一份

4、出厂检验报告一份

5、产品保修卡一份

注：此说明书所述指标仅适于您现用的仪表，若本公司仪表改型恕不另行通告

-5-